ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
                   ЦИФРОВОЙ  ИТЦ-2

Краткое техническое описание

и

инструкция по эксплуатации

г.Ставрополь, 2010

- Краткое техническое описание.

Измеритель температуры цифровой ИТЦ-2 (далее – измеритель) предназначен для определения температуры бетона, сыпучих и жидких неагрессивных веществ и материалов и построен на микроконтроллере фирмы “Atmel”, в качестве температурных датчиков применены цифровые термометры DS18B20 фирмы “Dallas Semiconductor”.

В комплект поставки входят:

- измеритель ИТЦ-2;

- сетевой адаптер;

- пять температурных датчиков с соединительными кабелями и       разъемами для подключения к измерителю;

- инструкция по эксплуатации.

Питание измерителя осуществляется от встроенного источника, представляющего собой аккумуляторную батарею с номинальным напряжением 4,8В, состоящую из четырех никель-кадмиевых аккумуляторов емкостью 300-600 мА*ч.

Вывод значения измеренной температуры и  другой информации осуществляется посредством четырехразрядного светодиодного цифрового индикатора красного цвета с высотой знака 12,5 мм.

Измеритель может определять температуру окружающей температурный датчик среды с точностью (0,5(С в диапазоне температур от –10(С до +85(С и с точностью (2(С в диапазоне температур от -55(С до +125(С.

Дискретность индикации температуры составляет 1(С.

Время непрерывной работы измерителя от встроенного источника питания составляет около трех часов, что при реальной эксплуатации соответствует 2-3 месяцам. Время полной зарядки аккумуляторной батареи составляет 6 часов.

Измеритель надежно работает при температуре от -40(С до +85(С.

Конструктивно измеритель размещен в пластмассовом корпусе с габаритами 195*65*45 мм.

Измеритель имеет цифровой индикатор, две кнопки: «ИЗМЕРЕНИЕ» и «ЗАРЯД», разъем для подключения температурного датчика «ДАТЧИК», а также разъем для подключения сетевого адаптера «АДАПТЕР», а также выключатель «ПИТАНИЕ». Кнопка «ЗАРЯД» и разъем «АДАПТЕР» расположены под шторкой в правой части  корпуса. Сетевой адаптер имеет выходное нестабилизированное постоянное напряжение 12В и рассчитан на выходной ток до 300 мА. Кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ» предназначена для включения измерителя и активизации процесса определения температуры. Измеритель работает, пока кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ» нажата. Кнопка «ЗАРЯД» предназначена для запуска заряда аккумуляторной батареи, если подключен сетевой адаптер.

2.Инструкция по эксплуатации.

2.1. Измерение температуры.

2.1.1. Устанавливают датчик (датчики) температуры в среду, температуру которой необходимо измерить и выдерживают интервал времени не менее 5 минут, чтобы температурный датчик приобрел температуру окружающей среды.

2.1.2. Подключают датчик к измерителю посредством разъема и переводят выключатель «ПИТАНИЕ» в положение «I».

2.1.3. Нажимают кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ», через 750 мс появляется индикация измеренного значения температуры. Пока кнопка удерживается в нажатом положении, каждые 750 мс происходит считывание и индикация считанного значения температуры. Желательно считывать значение измеренной температуры не ранее чем через 2-3 сек после включения измерителя. При этом возможны три варианта индикации.

Если измеренная температура находится в интервале от 0(С до 99(С, имеет место следующий вид индикации:

Если измеренная температура превышает 99(С, индикация будет такой:

Если измеренная температура отрицательная, она отображается следующим образом:

Кроме того, если при нажатии кнопки измерения температуры, температурный датчик не подключен или неисправен, высвечивается соответствующая информация (NO CoNnection):

2.1.4. После считывания значения температуры отпускают кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ».

2.1.5. По окончании работы переводят выключатель «ПИТАНИЕ» в положение «О».

2.2. Контроль напряжения источника питания.

2.2.1. Если в процессе производства измерения в соответствии с п.2.1. на индикаторе высвечиваются все децимальные точки, это говорит о том, что напряжение на аккумуляторной батарее снизилось ниже нормы, и необходимо произвести заряд аккумуляторной батареи.

2.3. Заряд аккумуляторной батареи.

ВНИМАНИЕ! Поскольку в данном приборе использован упрощенный метод заряда аккумуляторной батареи, заряд следует производить только для разряженной батареи, признаком чего является высвечивание децимальных точек на индикаторе при производстве измерения температуры. Заряд неразряженной полностью батареи может привести к ее перезаряду, перегреву, и, как следствие, к сокращению срока службы. Кроме того, настоятельно не рекомендуется нажимать кнопку «ИЗМЕРЕНИЕ» во время заряда. Выключатель «ПИТАНИЕ» должен быть в положении «О».

2.3.1. Отодвигают шторку в правой части корпуса измерителя, чтобы получить доступ к разъему “АДАПТЕР” и кнопке “ЗАРЯД”. Подключают прилагаемый сетевой адаптер к измерителю через разъем «АДАПТЕР».

2.3.2. Вставляют адаптер в розетку с напряжение 220В переменного тока.

2.3.3. На индикаторе измерителя должна появиться символика (Charge ReaDy),

означающая, что измеритель готов к включению процесса заряда. Для обеспечения нормального температурного режима измерителя указанная символика выводится в режиме мигания с  периодом 5 сек.

2.3.4. Нажимают кнопку «ЗАРЯД», тем самым запуская режим заряда. После этого на индикаторе будет, интервалом 5 сек., высвечиваться символика,

причем символы «Ch» (CHarge) означают, что имеет место режим заряда, а цифры отображают время от начала заряда в часах и минутах.

2.3.5. По истечении 6 часов заряд автоматически завершится, аккумуляторная батарея будет отключена от зарядной цепи, при этом появится следующая символическая индикация (CHarge End),

показывающая, что заряд штатно завершен.

2.3.6. Отключают сетевой адаптер от сети, отключают адаптер от измерителя.  Закрывают шторку. Измеритель готов к работе.

2.3.7. Если измеритель находился в режиме заряда, но при очередном визуальном контроле обнаружена символика в соответствии с пп.2.3.3, это означает, что в процессе заряда произошло пропадание сетевого напряжения, а при восстановлении сети измеритель перешел в режим готовности к заряду. В этом случае не следует опять включать режим заряда, поскольку неизвестно, на каком этапе заряд был прерван. Нужно эксплуатировать измеритель до момента разряда аккумуляторной батареи, а уже затем произвести полный заряд.

3. Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует безотказную работу измерителя в течение 3 лет и в этот период обязуется производить гарантийный ремонт и обслуживание.

Со всеми предложениями и претензиями обращаться по адресу:

г.Ставрополь, пер.Черняховского, 3, РТЦ «СевКавЭлектроника», тел. 89054134594.

Дата _____________________	Подпись _____________________