Отличительные особенности версии 8.

Калибровка прибора по-прежнему производится, если при включении питания нажата кнопка БОЛЬШЕ.

Исходная запись процедур и кадров производится, если при включении питания нажата кнопка СОХРАНЕНИЕ. При этом все процедуры будут иметь нулевые номера кадров, а кадры-шаблоны следующие параметры: длительность – 0, частота синусоидального сигнала – 100Гц, частоты каналов прямоугольных импульсов – 5Гц, номер выносного блока – 1.

Прибор «Рябина-8» имеет четыре основных режима работы:

- режим СТОП;

- режим РАБОТА;

- режим НАСТРОЙКА ПРОЦЕДУРЫ;

- режим НАСТРОЙКА КАДРА.

Режим НАСТРОЙКА КАДРА в свою очередь состоит из следующих

подрежимов:

- ВЫБОР ДЛИТЕЛЬНОСТИ;

- ВЫБОР ЧАСТОТЫ;

- ВЫБОР МОЩНОСТИ;

- ВЫБОР ЧАСТОТЫ КАНАЛА 1;

- ВЫБОР ЧАСТОТЫ КАНАЛА 2;

- ВЫБОР ЧАСТОТЫ КАНАЛА 3;

- ВЫБОР НОМЕРА ВЫНОСНОГО БЛОКА.

Режим СТОП предназначен для выбора номера необходимой процедуры

и перевода прибора в рабочий режим, а также сохранения в памяти номера текущей (выбранной) процедуры.

Режим РАБОТА предназначен для проведения  процедуры в соответствии с выбранным номером путем последовательного выполнения запрограммированных воздействий (кадров).

Режим НАСТРОЙКА ПРОЦЕДУРЫ предназначен для создания процедуры, состоящей из последовательно выполняемых кадров, а также сохранения в памяти состава процедуры.

Режим НАСТРОЙКА КАДРА предназначен для программирования параметров кадра, а также сохранения в памяти выбранных параметров.

Работа с прибором.

Режим СТОП.

После подачи питания прибор переходит в режим СТОП.

В правой части верхней строки индикатора высвечивается надпись «Стоп», в левой части нижней строки – надпись «Проц.» (процедура) и текущий номер процедуры.

Кнопками БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ произвести выбор номера требуемой процедуры. При желании текущий номер процедуры можно сохранить в памяти, нажав кнопку СОХРАНИТЬ для того, чтобы при включении прибора восстанавливался сохраненный номер процедуры.

Включением выключателя РАБОТА можно перейти в режим РАБОТА, нажатием на кнопку РЕЖИМ – в режим НАСТРОЙКА ПРОЦЕДУРЫ, нажатием на кнопки УСКОРЕНИЕ+РЕЖИМ – в режим НАСТРОЙКА КАДРА.

Режим РАБОТА.

Режим характеризуется следующей индикацией. В левой части верхней строки индикатора индицируется текущее время процедуры, в правой части – надпись «Работа», в левой части нижней строки индикатора надпись «Проц.» и текущий номер процедуры, в правой части – надпись «Блок» и номер выносного блока, который необходимо использовать в данный момент.

Режим осуществляет последовательное выполнение кадров, входящих в состав процедуры, при этом по окончании действия кадра программа переходит к выполнению следующего с индикацией номера выносного блока, который необходимо использовать в данном кадре. Завершение выполнения процедуры происходит или автоматически, по окончании выполнения всех принадлежащих процедуре кадров, или вручную, выключением выключателя РАБОТА.

При автоматическом завершении процедуры на дисплее высвечивается соответствующее сообщение.

После выключения выключателя РАБОТА прибор перейдет в режим СТОП.

Режим НАСТРОЙКА ПРОЦЕДУРЫ.

В данном режиме можно последовательно отредактировать или создать одну из 32 процедур. Процедура – это набор кадров, которые выполняются последовательно в соответствии с порядковым номером кадра в процедуре. В процедуре может быть до 32 кадров. Завершение процедуры происходит, когда из списка кадров процедуры выбирается кадр с номером 0, то есть хотя кадра с номером 0 не существует, этот номер кадра является границей процедуры.

В верхней строке индикатора имеется надпись «Настр. проц» (настройка процедуры), в правой части – номер формируемой процедуры. Номер настраиваемой процедуры перебирают нажатием на кнопку СОХРАНЕНИЕ, при каждом нажатии на кнопку номер возрастает на 1, после числа 32 следует 1. В левой части нижней строки индикатора имеется надпись «Поз.» (позиция) и две цифры, определяющие порядковый номер кадра в процедуре, в правой части – надпись «Кадр» и две цифры, определяющие номер кадра-шаблона, который может быть вставлен на место позиции, определяемой левыми цифрами. Номер позиции можно изменять нажатием на кнопки БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ, номер вставляемого кадра – нажатием на кнопки УСКОРЕНИЕ+БОЛЬШЕ или УСКОРЕНИЕ+МЕНЬШЕ. После того, как процедура сформирована, то есть в список внесены по порядку все необходимые кадры, следует обязательно сохранить список процедуры в памяти нажатием на кнопки УСКОРЕНИЕ+СОХРАНЕНИЕ, иначе при переходе к другому номеру процедуры набранные данные будут утрачены. После сохранения данных на дисплее появится сообщение:

Выход из режима производится нажатием на кнопку РЕЖИМ.

Режим НАСТРОЙКА КАДРА.

Режим предназначен для выбора и сохранения в памяти параметров кадров-шаблонов: длительности, частоты синусоидального сигнала, его мощности, частот светодиодных каналов и номер необходимого выносного блока, состоит из семи подрежимов.

Подрежим настройки длительности имеет такую индикацию:

В правой части верхней строки индикатора индицируется номер настраиваемого кадра-шаблона, в правой части нижней строки индикатора – длительность кадра в минутах и секундах. Номер кадра перебирается нажатием на кнопку СОХРАНЕНИЕ, длительность кадра – кнопками БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ  с дискретностью 30 сек. Минимальная длительность кадра 0 сек., максимальная длительность – 5 мин.

Переход в следующий подрежим производится нажатием на кнопку РЕЖИМ.

Подрежим настройки частоты синусоидального сигнала имеет следующую индикацию:

Частота может выбираться из диапазона от 5 Гц до 5000 Гц кнопками БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Подрежим настройки мощности синусоидального имеет следующую индикацию:

Мощность может выбираться из диапазона от  0 до 100% кнопками БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ.

Подрежимы настройки каналов 1, 2 и 3 имеют следующую индикацию:

Частоты выбираются кнопками БОЛЬШЕ и МЕНЬШЕ в диапазоне от 2 до 30 Гц.

Подрежим выбора номера выносного блока характеризуется следующей индикацией:

Номер выносного блока выбирается кнопками БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ в диапазоне от 1 до 4.

После выбора всех параметров кадра-шаблона необходимо сохранить эти параметры в памяти, нажав кнопки УСКОРЕНИЕ+СОХРАНЕНИЕ, а затем перейти к формированию следующего кадра.

Выход из режима НАСТРОЙКА КАДРА и переход в режим СТОП производится нажатием кнопок УСКОРЕНИЕ+РЕЖИМ.